**医疗设备采购询价公告**

根据《中华人民共和国招投标法》及相关法律法规，结合临床需要，广丰区中医院血液透析机设备采购项目进行公开询价。本次公开询价情况将作为采购人编制政府釆购招标文件最高限价、主要技术指标及配置参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：

货物名称：血液透析机

数量：20台

**一、技术参数**

1、透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。标配超纯透析液过滤器接口系统，可对透析液进行超纯过滤。

2、10 英寸以上高分辨率彩色液晶显示屏，中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。

3、可进行可调超滤曲线模式治疗，具有多种可选择的线性/梯型自动调整程序， 实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与可调钠程序组合使用。

4、密闭式双容量平衡腔四腔室超滤控制系统，透析液连续提供，能达到零超滤，腔体容量≤30ml。

5、透析液温度控制在 33℃～40℃，并可随时调整。

6、电导度控制及保护：具备电导度监测、显示及超限报警功能。

7、具备自动水路密闭性测试，12-15 分钟测试一次,透析治疗过程更安全、精确。

8、清洗消毒程序：可进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒（80℃ 以上）除钙、除脂和消毒程序一体进行；在进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒；热化学消毒时间不超过 35 分钟。

9、肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。

10、具有动、静脉压、跨膜压监测功能。

11、血泵流速：0～15～600ml/min，精度±10%。

12、血泵管路可调：根据需要采用 2mm～10mm 不同直径透析管路。

13、肝素泵流量：最大单剂注射量 0-10ml/h 并有大剂量追加功能，单次最大追加剂量 5ml/次，可选用 20ml 各种品牌注射器

14、静脉压力监测范围： -60mmHg～+520mmHg 精确度±10mmHg。

15、动脉压力监测范围： -300mmHg～+280mmHg 精确度±10mmHg。

16、跨膜压监测范围 -100mmHg～+700mmHg 有跨膜压自动跟踪报警功能。

17、超滤率：0～4000ml/h，可调，精确度： ±1%；可实现零超滤。

18、空气检测采用超声波传导检测气泡，大于 1µL 气泡无法通过，并具备液面调整功能；漏血探测器为光学检测，在透析液最大流量为 800ml/min 时，精度为漏血量≤0.5ml/min。

19、透析液流量范围 0--300—500--800ml/min。

20、电导度范围：12.8-15.7mS/cm(25℃)，精确度±0.1mS/cm。

21、 电源： 电压 220V （± 10% ） /50Hz 下连续工作， 能抗电磁冲击， 高频干扰。

22、内置不间断电源，断电时可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据工作≥15 分钟，并且不丢失数据。

**一、配置**

、

**1、交货期**

1.1、卖方在中标签订合同后30日内设备到达买方指定地点。

**2、安装、调试与验收**

2.1、安装方式：卖方负责安装，安装后免费调试、培训。

2.2、由买、卖双方协商安装日期，卖方于安装日派安装技术人员自带安装所需工具到达安装地点。

2.3、安装完毕，由卖方安装检验人员检验、调试、验收合格之后，再通知买方共同验收。验收合格通过即表示安装调试结束。

**二、售后服务及质保期：**

1、一级经销商提供日常维修服务，同时制造商原厂人员进行技术支援；

2、设备发生故障时，接到买方通知后2小时内服务响应、48小时内解决故障。质保期内发生的一切费用由卖方承担，终身维修；

3、设备提供质保期为设备验收合格后12个月，质保期内免费上门服务及技术支持，终身维护、保养；

4、在质保期内，卖方提供更换或维护服务，由此发生的费用由卖方承担；

5、质保期期满后，卖方继续为采购人提供维护服务，由此发生的相关服务和备品备件费用卖方本着微利服务的原则，只收取配件费用其他费用均由卖方承担；

6、在保修期内，凡在正常使用中出现质量问题的，卖方负责免费维修，其维修人员的差旅、食宿等费用和维修所产生的货物包装和往返运费等费用均由卖方承担。

三、**公告时间**

2021年5月13日—5月18日

**四、报名时间、地点及方式**

时间：2021年5月13日——5月18日（上午8:00-11:30，下午2:30-5:00）

地点：广丰区中医院医学装备部

报名方式：现场报名，同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件及产品相关授权书复印件等验证材料。

联系人及电话：甘女士 0793-2727890

**五、**价格征询会时间、地点

时间：2021年5月19日下午2:00，迟到者将被取消参询资格。

地点：广丰区中医院四楼会议室

**六、参询单位需提供的相关材料**

1、响应函

2、参询品种报价表（格式见附表1）；

3、产品详细配置清单（格式见附表2） ；

4、产品的详细参数及功能介绍；

5、产品使用客户名单 ( 附相关中标通知书或销售合同复印件 )；

6、产品的资质证明材料

6.1营业执照（三证合一证）复印件

6.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件

6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

6.4厂家售后服务内容及承诺书；

7、产品的彩页；

8、参询单位的资质证明材料

8.1营业执照（三证合一证）复印件；

8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件；

8.4产品相关授权书。

以上参询文件一正四副加盖单位公章，在价格征询时递交。

**七、****参询文件编制的注意事项**

1.1参询人应认真、仔细阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求；

1.2 参询人应以无线胶装的形式按投标文件的构成顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负。

1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。

1.5参询人应按照询价文件的要求，规范、明确、准时的提交参询文件。如果没有按照参询文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对参询文件做出实质性响应，其风险应由参询人自行承担。

**八、参询报价**

1.1参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

1.2所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，报价不能超过上述限价。

## 九、价格征询

1.1价格征询会由广丰区卫健委医疗设备采购领导小组主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，纪检部门对征询会全过程进行监督，参询方的代表人员应签到以证明其出席。

1.2在纪检部门监督下，从专家库随机抽取2名临床专家、1名医学装备专家、共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

1.3价格征询应做好记录。

**十、评审原则与标准**

1.1 询价文件、参询文件及相关的法律法规为评审依据。

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

1.3质量优先、价格合理、售后有保障。

1.4以综合评价为主。

**十一、监督受理**

纪检监督电话：0793-2685083 0793-2630261

广丰区中医院

2021年 5月13日